|  | НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ “ИРВИС” |  |
| --- | --- | --- |
| Тел./Факс: (843) 264-58-31, 264-58-35, E-mail: 1@gorgaz.ru; Интернет: http://www.gorgaz.ru |  | ### Разъяснение И9100-101 ## Листов: 3; Лист: 1 |

# НПП ИРВИС. Разъяснение по применимости выпускаемой продукции

Тип прибора: ИРВИС-РС4 и ВРСГ-1

- Принцип измерения расхода ВРСГ-1 и ИРВИС-РС4  идентичен.

- Габаритные и присоединительные размеры соответствующих типоразмеров ВРСГ-1 и ИРВИС-РС4  (фланцевого исполнения) идентичны.

- ИРВИС-РС4 может использоваться взамен ВРСГ-1 без изменения разработанных проектов.

- Условия эксплуатации ИРВИС-РС4 расширены по сравнению с ВРСГ-1

- Более подробная информация приведена в документе «Расходомеры-счетчики вихревые ИРВИС-РС4 Руководстве по эксплуатации ИРВС 9101.0000.00 РЭ».

Основное отличие  приборов состоит в том, что в ИРВИС-РС4 первичный преобразователь (ПП) связан со вторичным прибором (БИП – блок интерфейса и питания) с помощью цифрового интерфейса RS-485, что позволило повысить защищенность канала связи от  помех и несанкционированного вмешательства. Функциональным аналогом вычислителя ВРСГ-1 в ИРВИС-РС4  служит блок обработки сигналов (БОС), который установлен в ПП и передает информацию в БИП по запросам от регистратора.

Для  ИРВИС-РС4  предназначен регистратор РИ-3-400 (с версиями ПО 400..499), который сохраняет принятые данные в 100-суточном архиве и выводит по требованию на печать, на компьютер или на съемный электронный носитель архива (аналог флэш-карточек). Форма отчетности РИ-3-400 по сравнению с РИ-3-300, предназначенным для ВРСГ-1 изменена незначительно. Изменения вызваны введением договорных значений по температуре и давлению, подставляемых при отказах датчиков.

Название прибора изменено по следующим причинам:

а). Разработаны различные исполнения по конструкции и измеряемым средам – по этой причине «РС» (расходомер-счетчик) вместо «ВРСГ» (вихревой расходомер-счетчик газа).

б). С маркетинговыми целями название предприятия введено в название прибора.

Модификации ИРВИС-РС4: базовая и для учета загрязненных сред

В составе вихревого преобразователя расхода имеются генератор вихрей (тело обтекания – цилиндр с фрезерованными площадками) и детектор вихрей, который устанавливается с торца цилиндра.

Для ИРВИС-РС4, как и для ВРСГ-1, базовая модификация прибора предназначена для учета очищенных газов, в которых не содержатся ни капельная жидкость (конденсат), ни крупные твердые частицы. В базовой модификации ВРСГ-1 используется детектор вихрей термоанемометрического типа - преобразователь пульсаций скорости (ППС).

Для учета загрязненных сред рекомендуется применять специальную модификацию, устойчивую к попаданию в газопровод пылевидных и аэрозольных загрязнений. В этом случае прибор комплектуется детектором вихрей, состоящим из двух датчиков давления пульсационных (ДДП). В этом случае диапазон измеряемых расходов сужается из-за того, что наименьший измеряемый расход для ДДП выше, чем для ППС (см. Приложение 1 в Руководстве по эксплуатации ИРВС 9101.0000.00 РЭ). Причина сужения диапазона – заниженная чувствительность ДДП в области малых расходов для обеспечения заявленной виброустойчивости.

Другие модификации ИРВИС-РС4

- Ряд типоразмеров ИРВИС-РС4-Пп-16 (базовой модификации) расширен по сравнению с ВРСГ-1 за счет введения типоразмера Ду27 и Ду300. Особенностью типоразмера Ду27 является объединение ПП с предвключенным и поствключенным участком в единую конструкцию.

- ИРВИС-РС4-Пар, предназначенный для измерения пара и горячих газов по конструкции ПП имеет сходство с расходомером ИРВИС-К300 – бесфланцевое исполнение датчика расхода и раздельная установка датчиков давления и температуры.

- ИРВИС-РС4-75 для установки на газопроводы с рабочим давлением до 75 кгс/см2.

- ИРВИС-РС4-Пр комплектуется погружным вихревым преобразователем расхода для установки на газопроводы с Ду 300..2000 мм.

Тип прибора:  ИРВИС-К300 и ИРВИС-РС4

Вихревой расходомер ИРВИС-К300 с технической точки зрения представляет собой канал измерения расхода, выделенный из состава расходомера-счетчика ИРВИС-РС4. Однако, с точки зрения метрологии, отделение канала расхода от каналов температуры и давления имеет ряд существенных недостатков, приводящих к снижению точности измерения и усложнению подготовки измерительного комплекса к эксплуатации.

ИРВИС-К300 также как и ИРВИС-РС4 имеет базовую модификацию для учета очищенных газов (исполнение с ППС),  и модификацию с датчиками ДДП для учета загрязненных сред.

Расходомер ИРВИС-К300 оптимально использовать для технологического (например, покотлового) измерения расхода газа. Применение ИРВИС-К300 в составе коммерческих узлов учета газа возможно, но необходимо отметить, что низкая стоимость расходомера ИРВИС-К300 в сравнении с ИРВИС-РС4 обусловлена более низкими возможностями по технической диагностике прибора из-за отсутствия обработки вычислителем сигнала в канале расхода.

Защита информации и достоверность измерений

Расходомеры-счетчики ИРВИС-РС4 в комплектации поставки являются законченным коммерческим узлом учета газа, поэтому вопросы защиты информации и контроля достоверности измерений наиболее комплексно решены именно в этом типе приборов.

На различных этапах получения и передачи информации, начиная от преобразования физических величин в электрические сигналы и заканчивая выдачей распечатанных протоколов, обеспечены различные способы защиты и проверки подлинности информации:

1. Для устранения вмешательства в процесс измерения, передачи аналоговых сигналов  и преобразования их в цифровую форму применены средства механической защиты и экранирование электрических и магнитных полей:

а). предусмотрена возможность пломбирования болтового соединения после монтажа первичного преобразователя на газопроводе для контроля доступа в зону измерения;

б). датчики и аналоговые сигнальные цепи на ПП размещены под общим кожухом, для контроля доступа в зону расположения датчиков кожух пломбируется производителем;

в). датчики и аналоговые сигнальные цепи на ПП размещены под кожухом из магнитомягкого материала толщиной 2 мм, что обеспечивает защиту от влияния как высокочастотных электромагнитных полей, так и низкочастотных, где превалирует магнитная составляющая.

2. Вычислитель (БОС – блок обработки сигналов) размещен на ПП, что обеспечивает:

а). минимизацию протяженности аналоговых цепей, в принципе подверженных наводкам;

б). автономную работу (при наличии питания) накопительного счетчика объема, приведенного к стандартным условиям. В случае поломки регистратора, обрыва канала связи с регистратором, замены регистратора, замены БОС, подключения регистратора к иному источнику данных взамен штатного ПП – после восстановления связи  с ПП на регистратор поступит информация о прошедшем объеме газа (приведенном к стандартным условиям), т.к. счетчик расположен в вычислителе на ПП;

в). цифровой принцип связи вычислителя с регистратором – посылки данных от ПП к БИП защищены динамическим паролем для выявления фактов несанкционированного подключения регистратора к иному источнику данных взамен штатного ПП.

| # НПП ИРВИС. Разъяснение по применимости выпускаемой продукции | ### Инструкция И9100-101 ## Листов: 3; Лист: 2 |
| --- | --- |

3. Рабочие программы процессоров, входящих в состав электронных блоков ИРВИС-РС4 аппаратно защищены от дешифровки и фрагментарного изменения. Защита от полной замены программ обеспечивается высокой сложностью и трудоемкостью разработки аналогичных работоспособных программ. Для контроля доступа в зону размещения перепрограммируемых цифровых устройств  предусмотрено пломбирование всех крышек электронных блоков.

4. Защита данных, вносимых в энергонезависимую память вычислителя при поверке обеспечивается доступностью для визуального и автоматизированного контроля параметра «контрольная сумма градуировочных таблиц P, T, Q» – он присутствует в распечатках и считывается на компьютер сервисной программой «Ri3s» напрямую с прибора или с электронного носителя архива (аналога флэш-карт из комплекта «Диспетчеризация ногами»). Также доступны для контроля действующие значения диапазонов измерения и другие метрологические характеристики.

5. В программном обеспечении регистратора приняты меры для обеспечения защиты информации от потери или искажения:

а). регистратор служит информационным барьером между пользователем и вычислителем (БОС) – пользователь имеет доступ к данным, поступающим из регистратора на принтер, на компьютер, на  электронный носитель архива и на индикацию, но исключена возможность изменения данных в энергонезависимой памяти БОС, где хранятся градуировочные коэффициенты и накопительный счетчик объема;

б). данные в архивах сохраняются в порядке поступления – в соответствии с временем наработки регистратора, поэтому после ошибочного перевода даты или времени строки архивов не могут быть потеряны;

в). структура архива событий обеспечивает фиксацию всех событий за всю глубину архивов, при «мерцающем» отказе не может произойти переполнения архива и затирания более ранних событий;

г). вводимые значения состава и плотности рабочей среды, значения договорных параметров (подстановочных констант на случай отказа датчиков) сохраняются в архиве констант и доступны для контроля;

д). архивы счетчика ИРВИС-РС4 и копии этих архивов на электронном носителе из комплекта «Диспетчеризация ногами» доступны со стороны компьютера только для считывания.

6. Для файлов, в которых программы  «Ri3s» и «Диспетчер-2» сохраняют  архивные данные с ИРВИС-РС4 имеется возможность проверки, получены ли эти данные непосредственно с ИРВИС-РС4, или в них внесены изменения. Такая проверка осуществима независимо от способа получения данных: через средства проводной, GSM-связи или же при посредстве флэш-носителя архива.

7. Протоколы архива параметров и архива событий, распечатанные на принтере подключенном непосредственно к разъему на корпусе БИП ИРВИС-РС4, имеют PIN-код формируемый по правилам, установленным поставщиком газа на основе числовых данных распечатываемых параметров, что  дает возможность проверки, получены ли эти протоколы непосредственно с ИРВИС-РС4, или в них внесены изменения.

Кроме верификации – проверки подлинности информации, в коммерческих измерениях важным фактором является проверка достоверности самих измерений. Так как средства коммерческого учета газа могут обеспечивать заявленную точность лишь при определенных условиях проведения измерений, важно обнаружить факт нарушения оговоренных в документации условий и сигнализировать об этом. В ИРВИС-РС4 реализован не только  контроль выхода за пределы допустимого диапазона сигналов в каналах измерения температуры, давления и расхода, но и контроль достоверности измерений с помощью цифровой обработки сигнала в канале расхода. В частности, выявляются ситуации, когда измерения недостоверны в связи с сильным загрязнением чувствительного элемента, неправильным монтажом первичного преобразователя, попаданием посторонних предметов в измерительный участок газопровода, высокочастотной  пульсацией расхода.

В расходомерах-счетчиках ВРСГ-1 различных годов выпуска перечисленные выше меры реализованы не в полной степени, в расходомере ИРВИС-К300 защита информации может быть обеспечена, в основном, лишь организационными мерами.

| # НПП ИРВИС. Разъяснение по применимости выпускаемой продукции | ### Разъяснение И9100-101 ## Листов: 3; Лист: 3 |
| --- | --- |