### Протокол обмена данными между ПК и преобразователем расхода газа вихревых ИРВИС-К-300

Преобразователь может подключаться к сети верхнего уровня через интерфейс RS-485 (с преобразователем интерфейсов — к RS-232). Обмен данными регистратора в сети верхнего уровня организован на основе применения функции пользователя с номером 03 протокола обмена MODBUS. Устройством MASTER является компьютер либо коммуникатор, а устройством SLAVE является преобразователь. Данные передаются в режиме RTU, скорость 19200 бит/сек., 8 бит данных, 1 стоповый, без контроля четности, контрольная сумма CRC16, управления потоком нет.

Адрес — номер прибора (регистратора) в сети верхнего уровня (регистратор-компьютер), указанный в паспорте прибора. Адреса лежат в диапазоне 10–109 и формируются из двух последних цифр заводского номера преобразователя. Если две последние цифры составляют число менее 10, к нему добавляют 100.

В случае несоответствия запрашиваемых либо передаваемых данных определенным в ТЗ требованиям регистратор отвечает сообщением с кодом ошибки и модифицированным номером функции (см. описание протокола MODBUS).

В преобразователе для хранения текущих значений используются регистры с адресами 260–269 (0x104-0x10D). Каждый регистр 2-х байтный.

| Адрес регистра (HEX) | Старший байт | Младший байт |
| --- | --- | --- |
| 104 | Мл. байт (i0) часов времени работы | Минуты времени работы |
| 105 | Зарезервировано | Ст. байт (i1) времени работы |
| 106 | 2-й байт (i0) объема | Мл. байт (i0) объема |
| 107 | 4-й байт (i3) объема | 3-й байт (i2) объема |
| 108 | Ст. байт мантиссы (f1) расхода Q | Мл. байт мантиссы (f0) расхода Q |
| 109 | Мл. байт мантиссы (f0) температуры T | Порядок (e) расхода Q |
| 10A | Порядок (e) температуры T | Ст. байт мантиссы (f0) температуры T |
| 10B | Ст. байт мантиссы (f1) давления P | Мл. байт мантиссы (f0) давления P |
| 10C | Мл. байт мантиссы (f0) частоты F | Порядок (e) давления P |
| 10D | Порядок (e) частоты F | Ст. байт мантиссы (f0) частоты F |

Время наработки и накопленный объем — целые числа.

Расход, Температура, Давление и Частота — числа в формате PIC с плавающей запятой (3-х байтный).

Пример: пример запроса на чтение регистров 40260–40269 из преобразователя с адресом 16.

Функция 3	Чтение регистров

| Адрес | Функция | Номер первого регистра |  | Число регистров для чтения (N) |  | Контрольная сумма |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 байт | 1 байт | Старший байт | Младший байт | Старший байт | Младший байт | Старший байт | Младший байт |
| 10 | 03 | 01 | 04 | 00 | 0A | B1 | 86 |

Ответ.

Адресуемый преобразователь посылает в ответе свой адрес, код выполненной функции и информационное поле. Информационное поле содержит 2 байта, описывающих количество возвращаемых байт данных. Длина каждого регистра данных – 2 байта. Первый байт данных в посылке является старшим байтом регистра, второй – младшим.

Так как преобразователь обычно обслуживает запрос в конце своего рабочего цикла, данные в ответе отражают содержимое регистров в данный момент.

Ниже представлен пример ответного сообщения на чтение регистров 40260–40269 преобразователя № 23.

| Адрес | Функция | Количество байт данных | Регистр 104 |  | Регистр 105 |  | Регистр 106 |  | Регистр 107 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ст.б. | Мл.б. | Ст.б. | Мл.б. | Ст.б. | Мл.б. | Ст.б. | Мл.б. |
| 17 | 03 | 14 | F4 | 2E | FF | 0 | E | A3 | 0 | 0 |

| Регистр 108 |  | Регистр 109 |  | Регистр 10A |  | Регистр 10B |  | Регистр 10C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ст.б. | Мл.б. | Ст.б. | Мл.б. | Ст.б. | Мл.б. | Ст.б. | Мл.б. | Ст.б. | Мл.б. |
| 29 | 65 | 80 | 8A | B7 | 12 | 70 | 0 | E0 | 85 |

| Регистр 10D |  | Контрольная сумма |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ст.б. | Мл.б. | Ст.б. | Мл.б. |
| 88 | 13 | FD | 24 |

Время наработки: 244 ч. 46 мин.

Объем: 3747

Расход: 2710,313

Температура: 293°К

Давление: 120

Частота: 591,5

На компакт-диске представлена программа чтения информации из преобразователя (K-300.exe). В каталоге Source представлен исходный текст программы (проект C++ Builder 5.0).